JKQ-Ⅱ全自动多功能超声波清洗机

使

用

说

明

书

尊敬的用户：

感谢您选购JKQ-Ⅱ全自动多功能超声波清洗机。

我们希望该设备能使您的工作更加轻松愉快，使您在工作中得到办公自动化的感觉。

在使用设备之前，请阅读本说明书，并按说明书对设备进行操作和维护，以延长其使用寿命及良好性能。

“只需轻轻一按，整套清洗程序自动完成”是本设备的操作特点。

如您对该设备感到满意，请推荐给您的同行；如您对本设备有不满意的地方，请拨打（0312）3917287告诉时刻为您服务的—保定市金科汇电子有限公司，您的满意是对我们服务的最佳肯定。

使用前注意事项

危险：

1.不可将压力容器、易燃物、易爆物及氧化物置于清洗箱内清洗。

2.请务必接地，防止对人身造成触电伤害。接地时请按电工法规确保接地，不可将接地线接至瓦斯或水管上。

3.设备必须由指定的专业人员维护和维修，否则会给使用者和设备造成潜在的危险。

4.第一次接上电源或移机重新接电时，请根据设备铭牌正确接上符合要求的电源，必须确保作好接地以防漏电意外。

5.操作人员离开设备较长时间时必须关掉电源，设备完全停止后才能离开。

6.使用前务必详细阅读本说明书，以确保正常及安全地使用设备。

目  录

第一章 整机的运输与存放 ………………………………………………4

第二章 产品概述 …………………………………………………………5

1概述………………………………………………………………5

2.安全通告……………………………………………………  5

第三章 设备特点 …………………………………………………………6

第四章 设备技术参数 ……………………………………………………7

第五章 设备图片…………………………………………………………8

第六章 设备安装 …………………………………………………………9

1.安装要求………………………………………………………9

2.安装步骤………………………………………………………9

第七章 设备操作 ………………………………………………………11

1.设备操作过程…………………………………………………11

2.设备操作要点…………………………………………………12

3.显示屏操作说明………………………………………………14

第八章 电气原理图 ……………………………………………………26

第九章 设备保养周期表 ………………………………………………29

第十章 故障维修…………………………………………………………30

第十一章 主要零部件清单………………………………………………31

第一章   整机的运输与存放

设备主体是用不锈钢钢板加工焊接成形，设备内安装泵、漩涡风机、过滤器、加热器，所以运输时严禁淋雨、碰撞、倾斜、倒置、高温、暴晒。

整机安装之前最好不要拆开包装箱。且应存放在防雨、防晒、防冻、防尘的场地。

第二章   产品概述

1.概述

本设备是对实验室、医院病房、及牙科诊所中所使用的玻璃器皿、容器、废液收集瓶进行清洗、消毒的设备。

将本手册与设备存放在一起，以备将来参阅。如果出售或转让本设备，必须将本手册移交给新用户，从而使新用户对本设备的功能及注意事项非常熟悉。

2.安全通告

- 如果设备出现受损现象，请在开始使用之前与销售商联系。

- 只能由专业人员对设备电气系统进行修改。

- 必须只能由受过专业培训的人员维修、操作本设备。

- 禁止将本设备用于规定用途之外的其他行为。

- 只能由已受训人员对本设备进行安装、调试。

- 严禁将本设备安装在有爆炸危险的房间内。

- 不得将本设备安装在过冷的环境中。

- 水箱内的水为非饮用水。

- 在设备运行时，严禁打开设备上盖。

- 操作人员离开设备较长时间时必须关掉电源，设备完全停止后才能离开。

- 对本设备进行必要的维护之前，请先切断电源。

- 不得将重物置于设备上面，排气口不得覆盖物品。

- 严禁用有机溶剂、强酸清洗设备。

- 设备特点

- 本设备是清洗玻璃器皿的专用设备。主要通过洗涤剂冲洗、超声波清洗、纯水冲洗、烘干等工艺对器皿进行彻底清洗、消毒、干燥。自动化程度高，清洗效果好。

- 操作者需要按照使用说明书将待洗工件放入相应的位置，输入洗涤参数，加入适量的洗涤剂或消毒液，设备则按照设定的程序进行清洗。

- 清洗干净的器皿内、外表面可达“三无”标准，即无水垢、无洗涤液残留、无菌。

- 清洗槽保温结构有利于减小噪声，可最大程度的减小热量损失，降低能源成本。

- 彩色液晶屏显示，触摸屏操作。根据清洗对象需要，工作过程参数可以自定义设置。

- 洗涤液采用生活用洗涤剂，对操作者无任何伤害，洗涤排水符合生活污水排放标准。

- 该设备在市水管路连通的前提下自动制纯水，纯水箱达到上液位时自动停止。

第四章  设备技术参数

      - 电源：进线电源建议配用6²塑铜线 ;

- 最大功率：5.0kW,   22.7A;

- 超声系统功率：1.92kW;

- 烘干加热系统功率：4.8kW;

- 洗涤系统功率：5.55kW;

- 市水压力：≥0.15MPa

- 环境温度：15-40℃

- 环境湿度：20%-60%

- 外形尺寸：1240*750*1000（长*宽*高）

- 设备净重：260Kg

- 设备图片

第六章   设备安装

1.安装要求

电源：AC220V 5.9KW 28A  进线电源建议配用6²塑铜线

市水：压力≥0.15MPa

2.安装步骤

- 开箱：打开包装箱，取出备件箱，按照装箱单清点备件。

提示：妥善保存随机配件和《设备操作手册》，以备维修设备时使用和参阅。

- 设备就位：先调节脚轮，使四个脚轮的行走轮接触地面，推动设备至合适（距离上、下水管路较近的地方）的位置。

- 设备调平：调节脚轮，使脚轮的橡胶地脚接触地面并调节设备至水平。

- 将电源线接在满足设备要求的AC220V, 28A电源上,。确保电气系统妥善接地

- 用随机附带的上水管线与自来水出口连接牢靠。

- 打开设备左侧门，将下水软管从设备后墙的排水孔穿出，插入下水道口内。

注意：排水软管中途不得有明显抬起或不规则弯曲（如11页图2所示）。

图1

图2

第七章    设备操作

1.设备操作过程

1）向上扳动设备右侧的电源总开关至“合”，显示屏亮，排风扇工作。操作屏显示如“触屏操作说明”图1所示。

2）首先打开市水总阀，再打开设备左侧门内的市水阀门。纯水泵开始工作。

3）打开上盖，旋转喷盘至合适的位置，提起压网并将压网挂在上盖的挂钩上。

4) 将待洗工件放入相应的位置。

说明：所有容器类（如：烧杯、锥形瓶、广口瓶、量杯、量筒、注射器外筒等）均可插在喷管上。

5）取出清洗篮置于操作台上，将杯盖一排排插入清洗篮的卡槽内并移动定位卡槽将瓶盖固定好。(如右图所示)

6）为了方便洗净的注射器外筒和活塞配套安装，特配备了2套注射器活塞工装，清洗时将装好活塞的工装放置在相应的注射器外筒旁边，清洗程序完成后再按相应顺序将活塞插回外筒即可（注射器活塞工装如下图）。

工装圆孔完全对正时可以装取注射器活塞           装好注射器活塞的工装

7）将装好工件的清洗篮放回清洗槽。

提示：为了保证清洗篮内工件的清洗效果，清洗篮的中间必须对正清洗槽的喷嘴。

8）取下洗涤剂盒上盖，向洗涤剂盒内注入适量洗涤剂后盖好上盖。

说明：客户应根据工件数量和污浊程度适量增减洗涤剂量，量少了清洗不彻底，量多了容易造成洗涤剂残留。建议20-50ml。

9) 旋转喷盘至合适的位置，从挂钩上取下压网，压杆对准工件放好压网，

盖好上盖。

10）操作显示屏，设置各个工序的时间、温度参数。

说明：标准清洗、重污清洗、轻污清洗参数不可改变。自定义清洗参数自行设定。

11）看到“纯水足量，可以开始”的提示后，按“开始”键，设备开始工作。

12）整套清洗程序完成后，成屏幕出现“触屏操作说明”图14的提示，并声音报警。

13）打开上盖，旋转喷盘至合适的位置，提起压网并将压网挂在上盖的挂钩上。

14）带上手套取出清洗干净工件。

提示：清洗干净的工件尚有余温，谨防烫伤。

15）从挂钩上取下压网放好，盖好上盖。

16）看到操作屏上显示“纯水充足”的画面后，向下扳动设备右侧的电源总开关至“分”，关闭市水阀门。

2.设备操作要点

- 在整个工作过程中，使用者必须监督本设备。

- 只使用推荐的清洁剂以及化学添加物。如果使用其他产品，则可能会对设备造成伤害。

说明：设备制造商推荐使用家庭用无泡洗涤粉作为清洗剂。

- 不得使用有机溶剂或其他类型溶剂，否则可能造成爆炸或损坏设备某些部件。

- 有机溶剂、强酸类溶液应避免接触设备，以免对设备造成腐蚀。

- 只能使用原机所配附件。

- 该设备自动制纯水，一箱纯水大约需要45分钟，所以两次清洗之间

最小间隔为45分钟。

- 清洗完成后不要立刻关闭市水进水阀，应保证下次清洗时纯水箱有足够的纯水。

- 用户可以根据具体情况在“自定义清洗”模式自定义每个工序的时间参数。

9)设备工作时客户可以按触屏上的暂停键使设备暂时停止工作，方便时再继续工作。

3.显示屏操作说明

图1  开机界面

- 开机

开机，屏幕出现图1所示界面。左上角区域显示环境温度和湿度。左下角区域显示日期和时间。右下角区域显示进入下一界面的动画图标。

- 修改日期时间

触摸左下角红色日期时间显示区域，出现图2所示界面。用键盘输入正确数据，按《OK》键修改数据返回，按《Esc》键不修改数据返回.

图2 修改日期时间

图3  洗涤程序选择

- 洗涤程序选择

触摸图1所示界面右下角的动画图标，进入图3所示的洗涤程序选择界面。屏幕显示有四种洗涤程序，可根据所洗器皿的污浊程度，进行不同的选择。触摸屏幕右上角的返回图标，返回到图1界面。

4）标准清洗

触摸图3所示界面的《标准清洗》选择条，进入标准清洗程序。此

时如果洗涤槽里有未排液体，状态显示“正在排液”，同时水位示意图显示洗涤槽中水量。

屏幕上部四个绿色按键从左至右依次为“快进键”“运行键”“暂停键”“返回键”。

图4 正在排液

图5加洗涤剂，装待洗器皿

待洗涤槽的水排净后，屏幕出现图5所示提示。按照提示的一切准备

完毕，按《开始》键，清洗机进入自动标准清洗程序,屏幕出现图6所示画面。

图6清水冲洗

清水冲洗的目的是将附着在器皿上的杂质冲洗掉并湿润器皿上的污垢。

洗涤液冲洗，加洗涤剂，洗涤槽注水到自循环液面进行液体加热。在加热过程中液体增压泵工作，对器皿进行内、外冲洗。如同7所示。

图7加热槽中溶液

洗涤槽液体温度达到设置温度，继续注水，使液面达到超声波液面后，进行超声波洗涤。如图8所示。

图8超声洗涤

超声波洗涤完成，开始排液，进入清水漂洗。如图9所示。

图9清水漂洗

清水漂洗结束后，自动注水到超声波液位，进行超声波清洗。如图10所示。

图10超声漂洗

超声清洗结束后，开始排液，进入清水淋洗。如图11所示。

图11清水淋洗

清水淋洗结束，并排液完毕后，进入纯水淋洗。如图12所示。

图12纯水喷洗

纯水喷洗结束，清洗槽中水排净。进入加热烘干程序。如图13所示。

图13加热烘干

图14洗涤结束

加热烘干结束后，屏幕出现图14的提示，并声音报警。10秒后，返回主界面。

5）轻污清洗

轻污清洗与标准清洗的顺序一致，不同之处在于洗涤液温度稍低，超声波洗涤时间稍短。

6）重污清洗

重污清洗与标准清洗的顺序一致，不同之处在于洗涤液温度稍高，超声波洗涤时间稍长。

- 自定义清洗

对于用户不同需要，本机可以对各项洗涤时间和温度进行自定义设置。图15所示。“+”数字增加，“—”数字减小。

按“开始”键，进入自定义清洗。洗涤过程与标准清洗一致,使用后参数自动保存。

图15自定义设置

- 故障信息

图16串口通信错误

- 串口通信错误

显示屏与主控板的信息交互是通过串行口通信，如果通信电缆或着通信驱动芯片故障，造成通信不畅，屏幕则显示图16所示信息。

图17纯净水液位传感器故障

- 纯净水液位传感器故障

如果纯净水液位传感器发生故障，或者传感器与控制板连线故障，屏幕则显示图17所示信息。

图18清洗槽液位传感器故障

- 清洗槽液位传感器故障

如果清洗槽液位传感器发生故障，或者传感器与控制板连线故障，屏幕则显示图18所示信息。

图19温度探头故障

- 温度探头故障

如果PT100铂电阻温度传感器发生故障，或者传感器与控制板连线故障，屏幕则显示图19所示信息。

图20入口压力过低或无水

- 入口压力过低或无水

如果本机进水口连接的供水系统压力不足，或者进水管路的手动球阀没有打开，屏幕将显示如图20提示画面，设备无法工作。

- 电气原理图

第九章  设备保养周期表

| 保养周期 | 内容 | 日 | 周 | 月 | 3月 | 6月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷嘴、喷管检查 | 是否堵塞 | √ |  |  |  |  | 生产前 |
| 2 | 传动视查 |  | √ |  |  |  |  | 生产前 |
| 3 | 温控视查 |  | √ |  |  |  |  | 生产前 |
| 4 | 市水压力检查 |  | √ |  |  |  |  | 生产前 |
| 5 | 水槽 | 是否漏液 | √ |  |  |  |  | 生产后 |
| 6 | 设备清洁 | 外部用软布擦拭干净 清理水槽内杂物 | √ |  |  |  |  | 生产后 |
| 7 | 电控检视 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 8 | 市水过滤器 | 更换滤芯 |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | 风机过滤器 | 更换滤芯 |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | 喷淋泵“Y”型过滤器 | 清理滤网 |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | 加热器检查 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | 防漏组件检查 |  |  |  | √ |  |  |  |
| 13 | 防漏组件O-ring更换 |  |  |  |  |  | √ | 更换新品 |

第十章  故障维修

| 故障原因 | 排 除 措 施 |
| --- | --- |
| 电源 | 1．检查外部电源规格 |
|  | 2．检查漏电断路器是否正常 |
|  | 3．检查控制回路断路器是否正常 |
| 温度控制 | 1．检查温度设定是否有错误 |
|  | 2．检查热敏开关超温保护 |
|  | 3．检查传感器是否断路或是否有错误 |
|  | 4．检查交流接触器是否接触不良 |
|  | 5．检查断路器是否不良 |
| 其他 加热器 水泵 电磁阀 | 1．检查加热器是否故障 |
|  | 2．检查水泵是否故障 |
|  | 3．检查电磁阀是否故障 |

第十一章  主要零部件清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | CHLF4-40;0.75KW,220V |  |
| 2 | 风机 | HB-229L;0.5KW,220V |  |
| 3 | 纯水泵 | EC-203-400A |  |
| 4 | 喷嘴 | CC1/8-SS8005 |  |
| 5 | 加热器 | 1.2Kw/支；220V |  |
| 6 | 市水过滤芯 | YU-043B-023 |  |
| 7 | 风机过滤器 | YU-021D-03 |  |
| 8 | “Y”型过滤器 | φ40 |  |
| 9 | 纯水过滤芯 | YU-043B-022 |  |
| 10 | 固态继电器 | RM1A40D75 |  |
| 11 | 开关电源 | NED-50A |  |
| 12 | 电流表 | BP-65 交流0-10A |  |
| 13 | 清洗槽热敏开关 | T24A085AHR2-15P13 85℃ |  |
| 14 | 固态继电器 | RM1A40D75 |  |
| 15 | 开关电源 | NED-50A |  |