JKVT90便携式油耐压

校准装置

使

用

说

明

书

目  录

一、概述	2

二、主要功能及特点	2

三、主要技术指标	3

四、仪器结构	4

五、仪器原理图及连线图	4

六、使用方法：	5

七、数值标定	8

八、注意事项	10

九、装箱单	10

# 一、概述

许多高压电气设备一直广泛使用绝缘油，如变压器、断路器、电力电缆、电容器、互感器等。绝缘油起着加强绝缘、冷却和灭弧的作用。 对于绝缘油的绝缘耐压程度，可以用绝缘油击穿电压测试仪（也称为绝缘油介电强度测试仪、油耐压仪、试油机等）进行测试。对于绝缘油耐压仪输出电压的测量和校准，国标GB/T507-2002《绝缘油击穿电压测定法》5、2、3要求：“一种较满意的校正方法是变换标准法，此方法是将一种辅助测量设备置于连在高压电极间的试样杯的位置，使其具有与装有试样的试样杯相同的阻抗，辅助测量设备可按原级标准独立校正。” 本耐压仪校准装置就是上述国标所要求的辅助测量设备。

# 二、主要功能及特点

1、本装置专为绝缘油耐压测试仪设计。

2、分压单元由高耐压高阻抗的玻璃釉电阻器组成，体积小、重量轻，输出精度高。

3、高压接触点距离可调节，以适应不同厂家的耐压仪结构。

4、7.0寸分辨率为1024*600工业级高清彩色触摸串口屏，适应恶劣环境、强磁干扰和户外等工作场合。

5、可显示输出电压的有效值，频率，升压速度，峰值因数，波形。以及显示校准装置的工作状态等信息

6、大容量锂电池及锂电池充电模块，可连续工作8小时以上。

7、采用一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

8、使用过程中，无须连接高压线即可对油耐压仪的输出电压进行快速检验，提高用户对油耐压检测中的安全性。

# 三、主要技术指标

1、测量范围：0～80kV（有效值）

2、测量精度：±2%

3、电压分压比：10000:1

4、输入阻抗：1000MΩ

5、尺寸：（L×W×H）:290×67×67mm

6、重量：1kg

7、适用湿度：≤70%

8、使用温度：15～35℃

# 四、仪器结构

# 五、仪器原理图及连线图

# 六、使用方法：

1.准备

a、将油耐压校准装置的分压模块放置于油耐压仪的试样杯位置，确保  油耐压校准装置的分压模块输入电极与油耐压仪的输出电极可靠接触。

b、油耐压校准装置分压单元的输出端子和显示单元之间用测试电缆可靠连接。

- 显示单元接地端子可靠接地。

2.开机界面

如下图所示。屏幕中间是波形显示区，实时显示输入的电压波形。屏幕右侧是数据显示区，显示耐压仪输出电压有效值，升压速度，电压频率，峰值因数。屏幕右上角显示电池剩余电量。屏幕左下角显示日期时间。屏幕右下角显示环境温湿度。

3.调整日期时间

长按3秒下图红框位置，出现小键盘。输入准确日期时间。

4.测量显示

随着耐压仪电压升高，屏幕显示数据和波形相应变化。

5.错误提示

如果连接线和高压端接触不良或者高压端无高压输出，出现如下提示。

6.数值比较

油耐压仪进行升压操作，停升于待测电压位置。数值稳定后，读取油耐压仪所显示的电压值和显示单元显示的电压值。

计算油耐压仪输出电压的误差。

# 七、数值标定

按下图所示红色框，出现小键盘。输入正确密码，进入数值标定界面。

首先按【预置初始值】进行数据复位。再按【返回主页面】进行测量。取得8组数据（标准值和本装置显示值）。

再次进入数值标定界面，如下图所示，用小键盘输入数据。按【保存修改值】保存数据。按【返回主页面】回到测量界面。

按【恢复出厂值】可将本装置出厂时的标定数据调出。

# 八、注意事项

1、测试过程中油耐压仪应可靠接地。

2、不要超过测量范围，防止损坏本仪器。

3、升压过程严禁触碰万用表分压单元及连接电缆。

4、避免将本装置暴露于潮湿的环境中。

5、定期校验本装置，确保可信赖的测试结果。

# 九、装箱单

1、油耐压校准装置分压单元                  一台

2、油耐压校准装置显示单元                  一台

3、测试电缆                                一根

4、出厂检测报告                            一份

5、使用说明书                              一本